## Slide 1: Deslocamentos e deformações
Hélio Padilha

## Slide 2: Cap. 3 – Medição de deslocamentos e deformações
Iniciamos o estudo de instrumentos de medições específicas com deslocamentos e deformações, pois são medições baseadas em uma grandeza básica: comprimento.
A medição de deslocamento e deformações servem para medição indireta de outras grandezas, tais como: força, pressão, temperatura e etc.

## Slide 3: 3.1 - Medição de deslocamentos
3.1.1 - Potenciômetros
Basicamente, um potenciômetro resistivo consiste de um elemento resistivo com um contato móvel.
O contato móvel pode ser de translação ou rotação, permitindo a medição de deslocamentos lineares e rotativos.
Potenciômetros lineares possuem escalas de 2,5 a 500 mm, e potenciômetros rotativos indicam de 10o a 60 voltas (60x360o).

## Slide 4
O elemento resistivo pode ser excitado tanto com tensão contínua ou alternada, e a tensão de saída é, em condições ideais de funcionamento, uma função linear do deslocamento do contato móvel, acoplado ao elemento cujo deslocamento se deseja medir.
A análise do circuito de medição com potenciômetro fornece a seguinte equação:
onde: xi é o deslocamento a ser medido, xt é o deslocamento máximo do potenciômetro, Rp é a resistência total do potenciômetro e Rm é a resistência do circuito de medição.

## Slide 5
Para especificação do potenciômetro, deve-se buscar a condição de projeto onde Rp seja muito menor que Rm. Nestas condições, Rp/Rm  0, e a equação do potenciômetro torna-se linear:

## Slide 6: 3.2 - Medição de deformações
3.2.1 - Strain gage (sensor de deformação)
Considerando um condutor de área transversal, A, comprimento linear, L, feito de um material de resistividade, , a resistência elétrica será R=L/A.
Se este condutor for esticado ou comprimido, sua resistência elétrica se alterará devido a:
- Variação de dimensões;
- Variação de resistividade.
A propriedade dos materiais denominada piezo-resistência indica a dependência da resistividade em relação a deformações do material.

## Slide 7: Sistema de medição para deformações

## Slide 8
Diferenciando a equação básica da resistência elétrica do condutor, obtém-se:
Manipulando a equação acima, e utilizando o coeficiente de Poisson, , obtém-se:
Dividindo ambos os lados da equação acima por dL/L, que representa a deformação do material, , obtém-se a equação dos ”strain gages”:

## Slide 9
= k = “Gage factor”
onde, o termo 1 representa a variação da resistência devido a deformação, o termo 2. representa a variação de resistência devido a variação de área, e o último termo se deve ao efeito da piezo-resistência.
A equação básica de um sensor de deformação será, portanto:
dR / R = k . 

## Slide 10: Exemplo
Um extensômetro de fator K = 2 está montado em uma barra de aço retangular, que tem módulo de elasticidade E = 200 x 106 kN/m2. A barra tem 3 cm de largura e 1 cm de altura e está sob a ação de uma força de tração de 30 kN. Determine a variação de resistência do extensômetro se sua resistência sem carga é 120 ohms.

## Slide 11: Resolução
Cálculo da tensão :
Cálculo da Deformação (lei de Hooke)
Variação relativa da resistência: dR/R

## Slide 12
Os strain gauges devem ter tamanho reduzido para captar
deformações no ponto de máxima concentração de tensões;
possuir rigidez que não interfira (reforço ou amortecimento) na
peça onde for aderido; apresentar linearidade, estabilidade,
repetibilidade e reprodutibilidade, ser insensíveis a variações
ambientais, ter sensibilidade transversal baixa, possuir capacidade
de medidas estáticas e dinâmicas; apresentar baixo custo e alta
velocidade de resposta.

## Slide 13
O material da grade do strain gauge deve ter as seguintes características:
Alta sensibilidade (fator K)
Alta resistividade ρ
Baixa sensibilidade a variação de temperatura
Alta tensão de escoamento
ser de fácil manuseio
Boa soldabilidade
Baixa histerese
Baixa força eletromotriz térmica quando ligado a outros materiais
Boa resistência à corrosão

## Slide 14: A escolha correta
A escolha correta do extensômetro deve obedecer basicamente a três fatores:
  Dimensão do extensômetro;
  Geometria da grade;
  Tipo do extensômetro.

## Slide 15: Dimensão do extensômetro
A dimensão do extensômetro refere-se ao comprimento da grade, que é a parte sensível, conforme é mostrado na figura:
É a consideração mais importante a ser feita, pois o extensômetro deve ser colado na região de maior deformação. A figura ao lado apresenta um gráfico da distribuição ao redor de um ponto de elevada concentração de tensão e mostra também o erro cometido na medição da deformação por ter sido utilizado um extensômetro de dimensão maior do que o da região de concentração de tensão.

## Slide 16: Geometria da grade
A grade do extensômetro (elemento resistivo) deve ser posicionada de tal modo que a direção da deformação principal coincida com a direção da grade.
Para o caso de medição de deformações em uma só direção, utilizamos o extensômetro simples. Quando são conhecidas duas direções principais, utilizamos um par de extensômetro denominados de roseta de dois elementos.
Quando as direções principais de deformações não são conhecidas utilizamos a roseta com três extensômetros que aplicados a um ponto, permite que se determine as amplitudes das deformações principais e a direção em que elas ocorrem.
Para transdutores existem extensômetros especiais com modelos de grade que ficam posicionadas na direção da deformação principal.

## Slide 17: Geometria da grade

## Slide 18: Tipo do extensômetro
A escolha do tipo do extensômetro refere-se a sua aplicação, por exemplo:
  Medidas de deformações estáticas;
  Medidas de deformações dinâmicas;
  Temperatura de operação;
  Limite de deformação;
  Capacidade da corrente de excitação;
  Auto-compensação de temperatura.

## Slide 19: Técnica para aplicação.
Após a escolha do tipo adequado do extensômetro a ser utilizado, é de grande importância a sua aplicação, bem como a sua instalação; para se obter resultado fiel da medida de deformação, é indispensável que se proceda a uma boa colagem, com técnicas e materiais desenvolvidos pela experiência de muitos anos nessa área e hoje amplamente difundida.
Vídeo 1
Vídeo 2